## 表紙
I/F仕様書 |  | システム名称 | Ｖｅｒｓｉｏｎ |  | ページ
|  | IT点呼システム | 0.51 |  | 1
PROTECTED 関係者外秘
IT点呼システム
- IKIジャパン様血圧測定DLL連携I/F仕様書 -
Ｖｅｒ. 0.51

## 改版履歴
改版履歴
日付 | バージョン | 変更内容 | 記入者
2025-05-20 | 0.1 | 新規作成 | 望月
2025-05-22 | 0.2 | IF番号訂正、キャリブレーション関連IF、DLLバージョン取得IF追加 | 望月
2025-06-03 | 0.3 | 6/2 IKIジャパン様とのお打ち合わせQA時の以下を反映 〇キャリブレーション結果値を文字列型とし、KV形式の軽量テキストであることを明示 ・IF002_キャリブレーションコールバック ・IF003_血圧解析リクエスト 〇動画データ引き渡し後の計測値結果受領のSLA（目標値）を追記 ・IF002_キャリブレーションコールバック ・IF004_血圧解析コールバック 〇撮影データを静止画の連続データ（バイナリの配列）で明記 ・IF001_キャリブレーションリクエスト ・IF003_血圧解析リクエスト 〇DLLバージョンを文字列形式に修正 ・IF099_DLLバージョン情報取得 | 望月
2025-06-04 | 0.4 | 6/4 IKIジャパン様とのお打ち合わせQA時の以下を反映 〇キャリブレーションおよび血圧測定中（リクエスト後結果取得までの間）に処理中断をDLL側に依頼するIFを追加 ・IF003_キャリブレーション中断リクエスト ・IF012_血圧解析中断リクエスト 〇IFのナンバリング体系を変更 ・IF001～IF009：キャリブレーション系 ・IF010～IF019：血圧測定系 ・IF020～IF089：その他 これに伴い以下のIFの番号を変更 ・IF003_血圧解析リクエスト -> IF010へ変更 ・IF004_血圧解析コールバック -> IF011へ変更 上記に合わせて以下シートを訂正 ・IF一覧 | 望月
2025-06-11 | 0.41 | 6/11 矢崎検討事項を反映 〇キャリブレーション時の動画が2つ渡せるIFとなっていなかったため修正 ・IF001_キャリブレーションリクエスト 〇以下のIFにDLL受付時のエラーが取得できるようにレスポンスを追加 ・IF001_キャリブレーションリクエスト ・IF010_血圧解析リクエスト 〇キャリブレーションおよび血圧測定時の解析撮影データを動画（ディスク上保存）のフルパスを渡す形に変更 ・IF001_キャリブレーションリクエスト ・IF010_血圧解析リクエスト 〇キャリブレーションおよび血圧測定のリクエスト状況を取得するIFを追加 ・IF004_キャリブレーションDLL処理状況取得 ・IF013_血圧解析DLL処理状況取得 | 望月
2025-07-03 | 0.5 | IKI様とのキャリブレーション機能の整合による結果を反映 〇キャリブレーション機能廃止に伴い、以下のIFを破棄 ・IF001_キャリブレーションリクエスト ・IF002_キャリブレーションコールバック ・IF003_キャリブレーション中断リクエスト ・IF004_キャリブレーションDLL処理状況取得 〇キャリブレーション機能廃止に伴い、キャリブレーション結果値の受け渡しを削除 ・IF010_血圧解析リクエスト 〇血圧測定時に体重・身長・性別を渡すように修正 ・IF010_血圧解析リクエスト 〇IKI様から受領したDLL呼び出し時のエラーコード定義を追加 ・IKI様DLLエラーコード一覧（シート追加） | 望月
2025-07-04 | 0.51 | IKI様との調整を反映 〇血圧解析完了時にCSV形式の解析データを受領する形に修正、また時系列計測データが不要となるため削除 ・IF011_血圧解析コールバック 〇動画の画素要件が確定したため、以下IF上に明記 ・IF011_血圧解析コールバック | 望月 | 7/4 IKI様からの修正IFを反映

## IF一覧
■IF一覧
IF番号 | IF名 | 呼び出し元 | 呼び出し先 | 同期・非同期 | 備考
IF001 | キャリブレーションリクエスト | 点呼LocalApp | IKIジャパン様DLL | 非同期 |  | v0.5 廃止
IF002 | キャリブレーションコールバック | IKIジャパン様DLL | 点呼LocalApp |  | IF001呼び出し後DLL側処理完了時の コールバック呼び出し処理 | v0.5 廃止
IF003 | キャリブレーション中断リクエスト | 点呼LocalApp | IKIジャパン様DLL | 同期 |  | v0.5 廃止
IF004 | キャリブレーションDLL処理状況取得 | 点呼LocalApp | IKIジャパン様DLL | 同期 |  | v0.5 廃止
IF010 | 血圧解析リクエスト | 点呼LocalApp | IKIジャパン様DLL | 非同期
IF011 | 血圧解析コールバック | IKIジャパン様DLL | 点呼LocalApp |  | IF003呼び出し後DLL側処理完了時の コールバック呼び出し処理
IF012 | 血圧解析中断リクエスト | 点呼LocalApp | IKIジャパン様DLL | 同期
IF013 | 血圧解析DLL処理状況取得 | 点呼LocalApp | IKIジャパン様DLL | 同期
IF099 | DLLバージョン情報取得 | 点呼LocalApp | IKIジャパン様DLL | 同期
採番ルールは以下の通り
・IF001～IF009：キャリブレーション系
・IF010～IF019：血圧測定系
・IF020～IF089：未使用
・IF090～IF099：システム系

## IF010_血圧解析リクエスト
■基本情報
IFID | IF010
IF名 | 血圧解析リクエスト
呼び元・先 | 点呼LocalApp-＞IKIジャパン様DLL
概要 | 動画データを用いて、血圧測定を実施するためのDLL呼び出し
※DLLに対して多重呼び出しを行わないようにする（点呼ローカルアプリ側で対応）
※非同期処理の呼び出しとするためコールバックを渡す
プロトコル | DLL呼び出し
■パラメータ
No | パラメータ名 | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | リクエスト管理ID | requestId | 文字列 | - | ○ | - | - |  | ${yyyyMMddHHmmssfff}_${乗務員CD}
2 | 身長 | height | 数値 | - | 〇 |  |  |  | センチメートル単位、小数点なし
3 | 体重 | weight | 数値 | - | 〇 |  |  |  | キログラム単位、小数点なし
4 | 性別 | sex | 数値 | - | 〇 |  |  |  | 1…男性、2…女性
5 | 測定時動画データ | measurementMoviePath | 文字列 | 〇 | ○ | - | - |  | 動画ファイルのディスク上のフルパス ※1
6 | コールバック | callback | 関数 | - | - | - | - |  | コールバック呼び出し時の引数は 「IF004_血圧解析コールバック」シート を参照
■レスポンス
No | パラメータ名 | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | エラーコード | errorCode | 文字列 | - | - | - | - | - | エラーなしの場合はnull エラー有の場合はIKI様定義のエラーコード 「IKI様DLLエラーコード一覧」を参照
※1…事前にPCディスク上に保存した動画のフルパスを渡す。動画の要件は以下の通り
撮影秒数…30秒
撮影フレーム数…30FPS
画素数…100万画素(横1280px、縦720px）
動画形式…Webmコンテナ、VP8エンコード
動画ビットレート…2.5Mbps

## IF011_血圧解析コールバック
■基本情報
IFID | IF011
IF名 | 血圧解析コールバック
呼び元・先 | IKIジャパン様DLL->点呼LocalApp
概要 | 動画データを用いて、血圧測定を実施するためのDLL呼び出し後のコールバック
※動画データ引き渡し後2~3秒程度を目標値とする
プロトコル | DLL呼び出し（呼び出し後コールバック）
■パラメータ
No | パラメータ名 |  | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | リクエスト管理ID |  | requestId | 文字列 | - | ○ | - | - | - | ${yyyyMMddHHmmssfff}_${乗務員CD} リクエスト時に渡されたID
2 | 最高血圧 |  | maxBloodPressure | 数値 | - | ○ | 0 | 999 | 整数最大3桁
3 | 最低血圧 |  | minBloodPressure | 数値 | - | ○ | 0 | 999 | 整数最大3桁
4 | 検証用一時保存データ |  | measureRowData | 文字列 | - | ○ | - | - | - | PPG ローデータ CSVファイル形式（20KB程度)
5 | 解析時エラー情報 |  | errors | 配列 | 〇 | 〇 | - | - | - | エラーがない場合は空配列
|  | エラーコード | code | 文字列 | - | - | - | - | -
|  | エラーメッセージ | message | 文字列 | - | - | - | - | -
|  | リトライ可否 | isRetriable | 真偽値 | - | - | - | - | - | 一時的なエラーであり再試行可能な場合はtrue, そうでない場合はfalse

## IF012_血圧解析中断リクエスト
■基本情報
IFID | IF012
IF名 | 血圧解析中断リクエスト
呼び元・先 | 点呼LocalApp-＞IKIジャパン様DLL
概要 | 血圧解析リクエスト後に処理を中断してほしい場合に呼び出す
※中断リクエスト後はIF011コールバックは呼ばれないので注意
プロトコル | DLL呼び出し（同期処理）
■パラメータ
No | パラメータ名 | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | リクエスト管理ID | requestId | 文字列 | - | ○ | - | - | - | ${yyyyMMddHHmmssfff}_${乗務員CD}
■レスポンス
No | パラメータ名 | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | 処理成功フラグ | isSuccess | 真偽値 | - | ○ | - | - | - | 中断成功=true, 失敗=false

## IF013_血圧解析DLL処理状況取得
■基本情報
IFID | IF013
IF名 | 血圧解析DLL処理状況取得
呼び元・先 | 点呼LocalApp-＞IKIジャパン様DLL
概要 | 血圧解析のDLLの現在の処理状況を取得する
プロトコル | DLL呼び出し（同期処理）
■パラメータ
No | パラメータ名 | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | リクエスト管理ID | requestId | 文字列 | - | ○ | - | - | - | ${yyyyMMddHHmmssfff}_${乗務員CD}
■レスポンス
No | パラメータ名 | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | 処理状況ステータス | status | 文字列 | - | ○ | - | - | - | 未受付：none 処理中：processing ※完了はコールバックで処理が返っている前提のため含まない

## IF099_DLLバージョン情報取得
■基本情報
IFID | IF099
IF名 | DLLバージョン情報取得
呼び元・先 | 点呼LocalApp-＞IKIジャパン様DLL
概要 | DLLのバージョン情報を取得する
プロトコル | DLL呼び出し（同期処理）
■パラメータ
No | パラメータ名 | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
なし
■レスポンス
No | パラメータ名 | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | バージョン情報 | versionInfo | 文字列 | - | ○ | - | - | - | DLL側のバージョン情報

## IKI様DLLエラーコード一覧
エラーコード | 内容 | 備考
1001 | DLLが初期化されていない | Init処理未実行など
1002 | デバイス接続失敗 | カメラやセンサ未接続
1003 | キャリブレーション未完了 | キャリブレーション実施前に測定要求
1004 | 入力パラメータ不正 | NULLポインタや異常値
1005 | 測定中のリクエスト受付不可 | 排他制御が必要なタイミング
1006 | DLL内部処理エラー | 予期せぬ例外など
※1001～1003は現状の用途では発生しない見込み

## IF001_キャリブレーションリクエスト
■基本情報
IFID | IF001
IF名 | キャリブレーションリクエスト
呼び元・先 | 点呼LocalApp-＞IKIジャパン様DLL
概要 | 動画データを用いて、血圧測定のためのキャリブレーションを行うリクエスト
※DLLに対して多重呼び出しを行わないようにする（点呼ローカルアプリ側で対応）
※非同期処理の呼び出しとするためコールバックを渡す
プロトコル | DLL呼び出し
■パラメータ
No | パラメータ名 |  | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | リクエスト管理ID |  | requestId | 文字列 | - | ○ | - | - | - | ${yyyyMMddHHmmssfff}_${乗務員CD}
2 | 初期血圧測定値 |  | bloodPressures | 配列 | 〇 | ○ | - | - | - | キャリブレーション用の前提血圧測定値（2回分） | ex. 1回目 120/85, 2回目 115/79の場合
|  | 最高血圧 | (物理名なし) | 数値 | - | ○ | 0 | 999 | 整数最大3桁 |  | [[120,85], [115,79]] となる
|  | 最低血圧 | (物理名なし) | 数値 | - | ○ | 0 | 999 | 整数最大3桁
3 | 測定時動画データ(2回分) |  | measurementMoviePaths | 配列 | 〇 | ○ | - | - |  | 動画ファイルのディスク上のフルパス | ex. 1回目 C:\movie1.mp4, 2回目 C:\movie2.mp4の場合
|  | 測定時動画データパス | 物理名: (物理名なし); 型: 文字列; 必須: ○; 備考: 1回目, 2回目の順 | ["C:\movie1.mp4", "C:\movie2.mp4"]となる
4 | コールバック |  | callback | 関数 | - | - | - | - | - | コールバック呼び出し時の引数は 「IF002_キャリブレーションコールバック」シート を参照
■レスポンス
No | パラメータ名 |  | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | エラーコード |  | errorCode | 文字列 | - | - | - | - | - | エラーなしの場合はnull エラー有の場合はIKI様定義のエラーコード 「IKI様DLLエラーコード一覧」を参照

## IF002_キャリブレーションコールバック
■基本情報
IFID | IF002
IF名 | キャリブレーションコールバック
呼び元・先 | IKIジャパン様DLL->点呼LocalApp
概要 | 動画データを用いて、キャリブレーションｎを実施するためのDLL呼び出し後のコールバック
※動画データ引き渡し後2~3秒程度を目標値とする
プロトコル | DLL呼び出し（呼び出し後コールバック）
■パラメータ
No | パラメータ名 |  | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | リクエスト管理ID |  | requestId | 文字列 | - | ○ | - | - | - | ${yyyyMMddHHmmssfff}_${乗務員CD} リクエスト時に渡されたID
2 | キャリブレーション時算出値 |  | calibrationValue | 文字列 | - | ○ | - | - |  | KV方式の軽量テキスト
3 | キャリブレーション時エラー情報 |  | errors | 配列 | 〇 | 〇 | - | - | - | エラーがない場合は空配列
|  | エラーコード | code | 文字列 | - | - | - | - | -
|  | エラーメッセージ | message | 文字列 | - | - | - | - | -
|  | リトライ可否 | isRetriable | 真偽値 | - | - | - | - | - | 一時的なエラーであり再試行可能な場合はtrue, そうでない場合はfalse

## IF003_キャリブレーション中断リクエスト
■基本情報
IFID | IF003
IF名 | キャリブレーション中断リクエスト
呼び元・先 | 点呼LocalApp-＞IKIジャパン様DLL
概要 | キャリブレーションリクエスト後に点呼システム側からキャリブレーション処理を中断してほしい場合に呼び出す
プロトコル | DLL呼び出し（同期処理）
■パラメータ
No | パラメータ名 | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | リクエスト管理ID | requestId | 文字列 | - | ○ | - | - | - | ${yyyyMMddHHmmssfff}_${乗務員CD}
■レスポンス
No | パラメータ名 | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | 処理成功フラグ | isSuccess | 真偽値 | - | ○ | - | - | - | 中断成功=true, 失敗=false

## IF004_キャリブレーションDLL処理状況取得
■基本情報
IFID | IF004
IF名 | キャリブレーションDLL処理状況取得
呼び元・先 | 点呼LocalApp-＞IKIジャパン様DLL
概要 | キャリブレーションのDLLの現在の処理状況を取得する
プロトコル | DLL呼び出し（同期処理）
■パラメータ
No | パラメータ名 | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | リクエスト管理ID | requestId | 文字列 | - | ○ | - | - | - | ${yyyyMMddHHmmssfff}_${乗務員CD}
■レスポンス
No | パラメータ名 | 物理名 | 型 | 繰返し | 必須 | 最小値 | 最大値 | 規定 | 備考
1 | 処理状況ステータス | status | 文字列 | - | ○ | - | - | - | 未受付：none 処理中：processing ※完了はコールバックで処理が返っている前提のため含まない